产品方案书

MRS-10W

微机控制电液伺服四球摩擦试验机

- 主要用途与适用范围

该机主要是以滑动摩擦的形式，在极高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ等三项指标。该机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验，测定摩擦系数，记录摩擦力和温度曲线.该机配有高精度测量装置，可测量摩擦副磨斑尺寸，或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显示，测量和记录。

本机适用标准：

GB/T12583-98  润滑剂极压性能测定法（四球机法）

GB3142-82  润滑剂承载能力测定法（四球法）

SH/T0189-92   润滑油抗磨性能测定法（四球机法）

SH/T0202-92   润滑脂极压性能测定法（四球机法）

SH/T0204-92   润滑脂抗磨性能测定法（四球机法）

SHT 0762-2005 润滑油摩擦系数测定法(四球法)

- 主要技术指标

| 序号 | 项 目 名 称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验力范围（无级可调） | 60N-10kN |
| 2 | 试验力示值相对误差 | 优于±1% |
| 3 | 试验力长时保持示值误差 | ±1%F.S |
| 4 | 摩擦力测试范围 | 0-300N |
| 5 | 摩擦力测试误差 | ±3% |
| 6 | 主轴转速范围（无级可调） | 200-2000r/min |
| 7 | 主轴转速误差 | ±5 r/min |
| 8 | 摩擦副温度控制范围 | 室温-150○C |
| 9 | 摩擦副温度控制误差 | ±2○C |
| 10 | 试验时间控制范围 | 1秒-999小时 |
| 11 | 主轴转速控制范围 | 1-99999999转 |
| 12 | 试验用钢球 | φ12.7mm |
| 13 | 外形尺寸 | 1000*870*1700mm |
| 14 | 重量 | 800kg |

三、工作条件

  - 室温10-35○C范围内；

  - 相对湿度不大于80%；

  - 周围无震动，无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中；

  - 电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%，频率的波动范围不应超过额定频率的2%，三相电压的不平衡电压不应超过10V；

  - 在稳固的基础上正确安装，水平度不超过0.2/1000.

4. 基本配置

4．1．试验机主机：由机座、主轴驱动、油缸活塞施力系统、液压站、电气控制柜等组成。

4．2．全数字电气测量放大控制系统及液晶显示系统：实时控制试验力、摩擦力、转速、试验转数、时间、温度。

4．3．交流电机及变频调速器。

4．4． 航天部609所电液伺服阀。

4．5．液压传感器:航天部空气动力技术研究所AK-2,0-3MPa。

4．6．基于WINDOWS计算机数据处理软件

4．7．计算机：联想品牌计算机

4．8．打印机：惠普彩色A4打印机

4．9．高精度测量显微镜:上海光学仪器厂15J，放大倍数25X;

4．10．高温铂电阻传感器2只

4．11．试验用摩擦副：

a) 高温摩擦副油盒2套；

b) 常温摩擦副油盒2套；

c) 四球机专用钢球1盒，400粒.

五、测控系统及试验软件使用功能

- 执行国标GB/T12583-1998(润滑剂极压性能测定法)、ZB E 34007-87(四球法抗磨损试验方法)等试验方法；

- 实时显示电机转数(转速)和试验持续时间；

- 具备多重保护功能：摩擦力、负荷、电机转数等；

- 实时记录摩擦力-时间和负荷-时间试验曲线，高速采样；

- 支持等速力和力保持闭环控制方式；

- 采用变结构PID控制算法调节加载过程，等速控制误差≤5%，保压控制误差≤0.5%；

- 当试验力大于一定的上限，系统将自动进入过载保护，并及时采取一定的措施，以保证试验机的安全；

- 试验数据采用数据文件管理方式，可以保存所有试验数据和曲线，打印试验报告格式满足国标要求。

程序界面

①程序菜单；

②程序状态条，显示相关的信息；

③摩擦力显示；

④负荷显示；

⑤电机转数/转速显示；

⑥试验持续时间；

⑦试验曲线显示；

⑧加载速度选择；

⑨控制参数显示和设置；

⑩试验加载/卸载，开始/结束控制；

六、随机配件

| 类别 | 序号 | 名 称 | 规格、数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 1 | 主 机 | 1台 |  |
|  | 2 | 计算机(液晶显示器) | 1台 | 联想 |
|  | 3 | 打印机 | 1台 | 惠 普 |
|  | 4 | 15J磨斑测量显微镜 | 1台 | 目镜互换 |
| 附 件 | 1 | 高温磨损副油盒 | 1套 |  |
|  | 2 | 常温摩擦副油盒 | 1套 |  |
|  | 3 | 四球专用钢球 | 1盒 | 400粒 |
|  | 4 | 挡油环(高/低温) | 各1件 |  |
|  | 5 | 弹簧夹头 | 2件 |  |
|  | 6 | 力矩轮 | 1个 |  |
|  | 7 | 铂电阻 | 2只 |  |
| 工 具 | 1 | 起吊螺钉 | 4件 |  |
|  | 2 | 堵头 | 4件 |  |
|  | 3 | 防震垫铁 | 4件 |  |
|  | 4 | 量杯(200ml) | 1件 |  |
|  | 5 | 医用镊子(中号) | 1件 |  |
|  | 6 | 中型腰盘 | 1个 |  |
|  | 7 | 医用钢环 | 1个 |  |
|  | 8 | 钢球镊子 | 1件 |  |
|  | 9 | 油盒扳手(高/低温) | 各1件 |  |
|  | 10 | 电讯组套工具 | 1套 |  |
|  | 11 | 弹簧夹头装卸扳手 | 1件 |  |
|  | 12 | 电源连接线 | 1根 |  |
|  | 13 | 夹头锤杆 | 1件 |  |
|  | 14 | 钢球压环拉杆 | 1件 |  |
|  | 15 | 摩擦力边线销 | 1件 |  |
| 技术文件 | 1 | 产品使用说明书 | 1本 |  |
|  | 2 | 软件使用说明书 | 1本 |  |
|  | 3 | 温控器使用说明书 | 1本 |  |
|  | 4 | 合格证 | 1本 |  |
|  | 5 | 装箱单 | 1本 |  |

七、质量保证

试验机正式交货之日起一年内，供货方对产品出现的各类故障，及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外产品出现的问题，只收取元器件成本费用。

| 类别 | 序号 | 名 称 | 规格、数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 1 | 主 机 | 1台 |  |
|  | 2 | 计算机(液晶显示器) | 1台 | 联想 |
|  | 3 | 打印机 | 1台 | 惠 普 |
|  | 4 | 15J磨斑测量显微镜 | 1台 | 目镜互换 |
| 附 件 | 1 | 高温磨损副油盒 | 1套 |  |
|  | 2 | 常温摩擦副油盒 | 1套 |  |
|  | 3 | 四球专用钢球 | 1盒 | 400粒 |
|  | 4 | 挡油环(高/低温) | 各1件 |  |
|  | 5 | 弹簧夹头 | 2件 |  |
|  | 6 | 力矩轮 | 1个 |  |
|  | 7 | 铂电阻 | 2只 |  |
| 工 具 | 1 | 起吊螺钉 | 4件 |  |
|  | 2 | 堵头 | 4件 |  |
|  | 3 | 防震垫铁 | 4件 |  |
|  | 4 | 量杯(200ml) | 1件 |  |
|  | 5 | 医用镊子(中号) | 1件 |  |
|  | 6 | 中型腰盘 | 1个 |  |
|  | 7 | 医用钢环 | 1个 |  |
|  | 8 | 钢球镊子 | 1件 |  |
|  | 9 | 油盒扳手(高/低温) | 各1件 |  |
|  | 10 | 电讯组套工具 | 1套 |  |
|  | 11 | 弹簧夹头装卸扳手 | 1件 |  |
|  | 12 | 电源连接线 | 1根 |  |
|  | 13 | 夹头锤杆 | 1件 |  |
|  | 14 | 钢球压环拉杆 | 1件 |  |
|  | 15 | 摩擦力边线销 | 1件 |  |
| 技术文件 | 1 | 产品使用说明书 | 1本 |  |
|  | 2 | 软件使用说明书 | 1本 |  |
|  | 3 | 温控器使用说明书 | 1本 |  |
|  | 4 | 合格证 | 1本 |  |
|  | 5 | 装箱单 | 1本 |  |

（关于此技术方案，请为我公司保密！谢谢！）