设备技术协议书

项目名称：微机控制电液伺服万能试验机

型    号：WAW-1000D型

联 系 人：李红亮

电    话：13864174044

济南利美机电科技有限公司

一、简介:

WAW-1000D型微机控制电液伺服万能试验机主机采用油缸下置式主机，主要用于金属、非金属的拉伸、压缩和弯曲试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB228-2002《室温材料 金属拉伸试验方法》的要求。

本款试验机适用标准；（可根据客户要求增加国内或国外标准）

◆ GB/T 2611-2007《试验机通用技术要求》；

◆ JB/T 7406.1-1994《试验机术语材料试验机》；

◆ GB/T 16826-2008《电液伺服万能试验机》；

◆ GB/T 16825.1-2008《静力单轴试验机的检验 第 1 部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校准》；

◆ GB/T  22066-2008《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》

◆ JJG   139-2014《拉力、压力和万能材料试验机》

◆ JB/T  6146-2007《引伸计技术条件》

◆ JB/T  6147-2007《试验机包装、包装标志、储运技术要求》

◆ GB/T  228.1-2010《金属材料  拉伸试验  第一部分； 室温试验方法》

◆ GB/T  7314-2017《金属材料室温压缩试验方法》

◆ GB/T  232-2010《金属材料弯曲试验方法》

◆ ASTM A370 钢制品力学性能试验的标椎试验方法和定义。

★、添加执行标准：GB/T2651-2008、GB/T2653-2008、GB/T228-2010、GB6397、GB/T228-2010、GB/T232-2010

二、 方案描述：

1、主机

主机采用油缸下置式主机，拉伸空间位于主机的上方，压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。整机如图一所示:

图一   外观示意图

2、 传动系统

下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动，实现拉伸、压缩空间的调整。

3、 液压系统

油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路，流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀，进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀，控制伺服阀的开口和方向，从而控制进入油缸的流量，实现等速试验力、等速位移等的控制。

4、 控制系统

# TMC-100Ⅱ万能试验机控制系统性能特点：

①.该控制器采用32位高速ARM芯片作为主控芯片，具有较高的运算速度和数据处理能力，能够在短时间内实现从数据采集、PID运算、网络通讯到输出控制的整个控制过程，从而实现对试验机的精确闭环控制；

②.该控制器支持远程固件升级,实现更多定制功能；

③.输入通道：

- 3路高精度24位A/D转换通道，采样频率标准50Hz（可定制1-1000Hz），有效分辨率可达1/500000，数字可调增益，每个传感器支持多点修正；

- 3路正交编码数字输入通道，1路采用10M/Bit光耦输入用于差分拉线编码器或伺服电机编码器采集，另外2路用于大变形接口；

- 8路数字量输入端口，可配置为限位急停等功能，并可搭配专用手控盒实现更多外部功能。

④.输出通道：

- 1路PWM输出，标准50hz基频可配置；

- 1路PWM-H高级输出，颤振频率及幅值可调(50-1000Hz, 5-40%Vpp)；

- 8路DO输出，24V, 1A输出，直接驱动继电器或电磁阀。

⑤.网络通讯：

- USB2.0： 与计算机、笔记本高速通讯，工业级防干扰设计，驱动支持任意windows操作系统；

- WIFI：802.11 b/g/n，可以win10平板直接互联；

- 工业以太网接口：10/100Mbps速率；

- 工业RS485接口：支持MODBUS与HMI互联。

⑥.数据保存：对已调试完成的测控参数，本控制器会自动保存，并且不会因为用户随意更换电脑而丢失已调试完成的测控参数。

# 5、 EVOTest测控软件主要功能特点:

①.本测控软件具有界面美观、功能强大、操作简便等特点，完全支持win XP/win7/8/10等操作系统下的多语言随时切换使用；

②.本测控软件实时记录，并动态显示：力-时间、变形-时间、位移-时间、力-变形、力-位移、应力-应变等试验曲线，支持多图显示，并可随时切换查看；

③.采用人机交互方式分析计算测试材料的机械性能指标，试验结束时能自动计算弹性模量、屈服强度、非比例伸长应力等（试验方法不同，分析的数据也会不同），在自动分析的基础上，还可以人工干修正分析结果，提高分析的准确性；

④.本测控软件可实现多轴控制：一套测控软件可以实现多轴协调加载；

⑤.采用标准数据库管理试验数据，自动保存试验数据和曲线，并提供联网数据接口；

⑥.本测控软件为用户提供多种报表打印接口和报表打印模板，用户也可以采用EXCEL表格形式来编辑和打印报表，还支持报表的批量打印功能；

⑦.本测控软件可设定试验力超量程保护措施，为用户设定安全的试验环境；

⑧.本测控软件采用开放式的试验标准配置模式，标配的软件涵有GB/T228.1-2010、GB/T1040-2008等几十种试验标准，用户也可以方便地增加各种试验标准。

# 6、D型机整机主要功能特点:

# ★四立柱两丝杠；稳定性更强

①.设备改造过程、组件之间的组装简单、方便；

②.整机设备实现了恒应力加载的全自动控制模式；

③.整机在实验过程操作更加简单。

外置控制器接线后照图

7、 安全保护装置

（1）当试验力超过最大试验力的3%时，过载保护，油泵电机停机。

（2）当活塞升起达到上极限位置时，行程保护，油泵电机停机。

8、安全保护装置：

（1）当试验力超过最大试验力的3%时，过载保护，油泵电机停机。

（2）当活塞升起达到上极限位置时，行程保护，油泵电机停机。

9、 附具

全套附具包括：拉伸附具，压缩附具。

10、 其他

使用说明书，合格证，装箱单等见随机技术文件。

三、 主要性能技术指标

★ 试验机级别                    1级

3.1	最大试验力kN	1000

3.2	试验力测量范围kN	4%-100%FS

3.3	试验力示值相对误差	≤示值的±1%

3.4   试验力分辨率                        0.01kN

3.4	位移测量分辨力mm	0.01

3.5	变形测量精度mm                 0.01

3.6	最大拉伸试验空间mm	1100

3.7	最大压缩空间mm	1100

3.8	活塞行程mm 	200

3.9	圆试样钳口可夹持直径范围mm	Φ6-Φ50

3.10	扁试样钳口可夹持厚度范围mm	0-60

3.11	扁试样最大夹持宽度mm	60

3.12	压盘尺寸mm	φ160mm

3.13	活塞最大移动速度mm/min	50

3.14	夹紧方式	液压夹紧

3.15	主机外形尺寸mm	850×665×2950

3.16	测力柜外形尺寸mm	1050×650×870

3.17   重量                           2600kg

四、  WAW-1000KN电液伺服液压万能试验机配置：

| 序号 | 项目名称 | 生产厂家及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 油缸下置式/250 | 1台 |
| 2 | 主电机 | 上海欧特/0.5 | 1套 |
| 3 | 底座 | HT500铸造一体 | 1套 |
| 4 | 镀硬铬立柱 | 外表面高频 | 4只 |
| 5 | 高精度丝杠 | 外表面精磨T型丝杠 | 2套 |
| 6 | 上横梁 | 铸钢（铸造一体） | 1套 |
| 7 | 下横梁 | 铸钢（铸造一体） | 1套 |
| 8 | 工作台 | 45＃钢板 | 1件 |
| 9 | 主油缸 | 活塞高频淬火 | 1套 |
| 10 | 液压夹紧油缸 | 内置式独立油缸 | 2套 |
| 11 | 传感器 | 油压传感器 | 1套 |
| 12 | 手控盒 | 自制 | 1套 |
| 13 | 控制油源 | 自制 | 1套 |
| 14 | 液压夹具 | 自制 | 1套 |
| 15 | 电液伺服阀 | 比利阀、压差阀、换向阀 | 3套 |
| 16 | 油泵 | 柱塞泵 | 1套 |
| 17 | 油泵电机 | 上海德东电机 | 1套 |
| 18 | 控制系统 | 伺服控制系统 | 1套 |
| 19 | 电气控制系统 | 自制 | 1套 |
| 20 | 操作柜 | 自制 | 1套 |
| 21 | 电子引伸计 | 25/100 | 1套 |
| 22 | 编码器 | 高精度拉线编码器 | 1只 |
| 23 | 计算机 | 联想商用品牌 | 1台 |
| 24 | 打印机 | HP（美国） | 1台 |
| 25 | 软件 | 自制 | 1套 |
| 26 | 随机工具、随机文件 | 使用说明书，安装手册等 | 1套 |
| 27 | 标配附具 | 1.楔型拉伸附具 | 平钳口：0-15 圆钳口：Φ13-Φ26 | 各1付 |
|  |  | 2.钢绞线钳口 | ∅22φ22mm | 1套 |
|  |  | 3.压缩附具 | 压盘直径：φ160mm | 1套 |

五、设备特点：

机器底座QT500铸造一体具有减震效果好，稳定性强不变形等特点。

独立内夹持式油缸具有密封性好耐用，夹紧试样具有同步性好加持中心有力及维修方便等特点。

六立柱支撑具有支撑点均匀，受力面积均匀强度高，做拉压试验稳定性好，拉伸试样居中性强精度高寿命长等特点。

- 验收安装及培训：

机器调试前客户需要准备46＃液压油（约90L）：

(a)设备到达需方后，需方安排从运输工具上卸至地面，运输至仓库指定的地点，需方方承担由此发生的风险和费用。需方在供方的技术人员指导下完成安装就位，由供货方负责。供方负责指导设备的接线、调试等工作，设备验收完成后并培训相关使用人员，使操作人员能独立的操作使用设备，做到被培训者能掌握试验台操作、调整和基本故障排除。

(b) 验收标准：按协议书和国标作为验收依据。

- 质量保证：

设备在订货方现场正式验收合格后，才视为正式交货。设备质保期为正式交货之日起1年。在质保期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

- 技术情报和资料的保密：

本技术方案属于我公司技术资料，用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论本方案是否采用，本条款长期有效；我方对用户提供的技术情报和资料亦承担保密义务。