YES-2000电液式数显压力试验机

（手动丝杠）

一、功能用途：

本试验机主要用于砖、石、水泥混凝土等建筑材料的抗压强度试验，也可用于其他材料的力学性能试验。本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

二、方案描述

1 主机

整机如图一所示:

图一   外观图

2、空间调整方式

手动丝杠。

3、液压系统

油箱内的油经过过滤油网被吸入油泵后，经油泵的输油管送到送油阀内，当送油手轮关闭时，由于油压作用而将活塞推开，油从回油管流回油箱，当送油手轮打开时，则油液经由油管进入工作油缸内，再通过压力油管经过回油阀体流回油箱。

4、控制系统

本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

图2   仪表

5、安全保护装置

当试验力超过最大试验力的3%时，过载保护，油泵电机停机。

6、附具

全套附具包括：压盘一套

7、其他

使用说明书，合格证，装箱单等见随机技术文件。

三、 主要性能技术指标

3.1	最大试验力：2000KN

3.2	试验机精度：1级

3.3	试验力示值相对误差：≤示值的±1%

3.4 液压泵额定压力： 40MPa

3.5 上下承压板尺寸：220*250mm

3.6 上下压板间最大间距：320mm

3.7 活塞直径：φ250mm

3.8 活塞行程：50mm

3.9 电动机功率：三相0.75 kW

3.10	外形尺寸：约950×400×1200mm

3.11 重量：约700kg

四、系统主要配置清单

4.1	试验机主机	1台

4.2	压力传感器	1只

4.3  数显控制器           1台（固定在主机）

4.4	电气控制系统	1套

4.5	标准附具

上下压盘            1套（固定在主机）

五、售后服务

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

## 以上资料由济南利美机电科技有限公司提供

## 联系人：李红亮 15052277644